## Check-List
Check List de Auditoria ISO 13485:2016
INFORMAÇÕES GERAIS
Unidade | Visolab | [5 empty] | Tipo de Auditoria
Nome do Auditor: | Vinicius Mota | [6 empty] | Remota
Data de Auditoria: | [6 empty] | X | Presencial
Escopo | Aplicação de antirreflexo (Crizal Rock, Sapphire HR, Optifog e Prevencia), Surfaçagem Digital (Varilux Sport, Varilux Sport Wrap, Varilux Roadpilot, Stellest e Varilux XR 1.74 e Varilux XR cil maior que -4).
Plano de Ação (caso tenha alguma NC ou OM)
*Legenda
C: Conforme NC: Não Conforme NA: Não Aplicável OM: Oportunidade de Melhoria
Item | Questão | C | NC | NA | OM | Evidência | Observação
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1.1 | A organização documenta seu papel em relação aos requisitos regulatórios aplicáveis? | X |  |  |  | • [Conforme] Manual de compras: DOC.085.R0 - Manual de Compras - Visolab • [Conforme] Procedimento para recebimento de lentes e bloco: POP.1122.R0: Manual Operacional - Armazenamento de blocos e lentes no estoque • [Conforme] MAQ.002.R10: Manual da Qualidade: PSQ.033.R2: Procedimento de Manutenção
4.1.2 | A organização possui uma estrutura de: - Hierárquica dos documentos; - Controle dos riscos dos processos; - Sequência e intereção dos processos. | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002: Manual da Qualidade 4.2Requisitos de documentação: 4.2.1 Geral: A estrutura da Documentação do QMS daEssilorLuxotticaobedece a umahierarquia dividida em níveis, conforme (Tab.03)
4.1.3 | A organização controla a documentação da qualidade? Assegura que a documentação de suporte necessária esteja disponível? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002: Manual da Qualidade: 4.2.4 Controle de documentos: Procedimento específico, que, prevê que os documentos do QMS são adequadamente controlados quanto: Metodologia para alterações atuais, responsabilidades e métodos para aprovação, metodologia dedistribuição de versões em locais de uso, métodos para validação dosdocumentos e dados, marcação adequada em casos de retenção, bem como cuidados para manutenção no que tange a legibilidade e identificação.Preferencialmente,os documentos são criados de forma que qualquer unidade da EssilorLuxottica possa utiliza-los, desde que possua o mesmo maquinário / equipamento envolvido. Nos casos muito específicos devido sistemas operacionais distintos ou controle e alinhamento diferenciado com clientes, é possível criar um procedimento padronizado para cada unidade, desde que o mesmo respeite a hierarquia de documentos e seja controlado.
4.1.4 | As mudanças realizadas na documentação são avaliadas com relação ao seu impacto no SGQ e produtos? |  | X |  |  | • [Conforme] Procedimento de Controle de Documentos e Registros: PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros • [Não Conforme] Acordo de Qualidade para terceirizado: Foi identificado que não há um acordo de qualidade escrito para o serviço terceirizado na LabRio
4.1.5 | A organização terceiriza algum processo? Monitora e assegura os controles dos processos? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.020: Gestão de Fornecedores
4.1.6 | A organização documentou procedimento de validação de softwares que impactem no SGQ? | X |  |  |  | • [Conforme] Validação de Softwares (Opticlick, Qualiex, Engman e SGO): FOR.159.R1: Validação de Software fornecido para cada software solicitado.
4.2.1 | A organização documentou a Política da Qualidade? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: DOC.032.R1: Política da Qualidade: • Aumentar a Satisfação do Cliente e do Consumidor • Impulsionar a Conformidade de Nossos Produtos e Serviços • Esforçar-se para entregar nosso compromisso
4.2.2 | A organização documentou o Manual da Qualidade? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade
4.2.3 | A organização possui documentação dos produtos? (Descrição, especificações, registro, procedimentos relacionados ao produto?) | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade, PSQ.018.R2: Realização de Produto e PSQ.026.R1: Identificação e Rastreabilidade | [OBS com Correção] Disponibilizar para os postos de conferência.
4.2.4 | A organização documentou procedimento para controlar, analisar, aprovar, previnir deterioração, previnir uso não intencional e assegurar que as versões vigentes dos documentos estejam disponíveis?
4.2.5 | A organização documentou procedimento para definir, identificar, armazenar, dar tempo de retenção, garantir a integridade e rápida recuperação de registros? | X |  |  |  | • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: MAQ.002.R10 - Manual de Qualidade: 4.2.4 Controle de documentos: Procedimento específico, que, prevê que os documentos do QMS são adequadamente controlados quanto: Metodologia para alterações atuais, responsabilidades e métodos para aprovação, metodologia dedistribuição de versões em locais de uso, métodos para validação dosdocumentos e dados, marcação adequada em casos de retenção, bem como cuidados para manutenção no que tange a legibilidade e identificação.Preferencialmente,os documentos são criados de forma que qualquer unidade da EssilorLuxottica possa utiliza-los, desde que possua o mesmo maquinário / equipamento envolvido. Nos casos muito específicos devido sistemas operacionais distintos ou controle e alinhamento diferenciado com clientes, é possível criar um procedimento padronizado para cada unidade, desde que o mesmo respeite a hierarquia de documentos e seja controlado. • [Conforme] Evidencias de registros fisicos: Evidenciadas listas de presença com os treinamentos realizados.
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1 | A alta direção fornece evidência de seu comprometimento com os requisitos do SGQ: política da qualidade, objetivos da qualidade e conduz análises críticas? | X |  |  |  | • [Conforme] Objetivos da Qualidade: MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: 5.4 Planejamento: 5.4.1 Objetivos da qualidade: Os objetivos da qualidade, definidos e consistentes com a política da qualidade da EssilorLuxottica, incluem o compromisso com a melhoria contínua e são medidos através de indicadores. Os objetivos da qualidade definidos pela Alta Direção são conforme (Tab.04), sendo monitorados mensalmente, porém com controles internos diários. • [Conforme] Quais são os indicadores acompanhados?: Perdas em produção - Meta <= 3,5% Retorno geral de clientes- Meta <= 1,5% Service Rate(Nível de entrega no prazo) - Meta >=95% - Serviços em atraso com mais de 2 dias (Late Orders) - Meta <=2,00% Pesquisa de Satisfação - Meta >= 70.00% • [Conforme] KPI - QUEBRA: Quebra - Meta <= 3,5% - Perdas em produção Resultado; Conforme Realizado: (Maio - %) (Junho - %) ( Julho - %) • [Conforme] KPI - RETORNO: Retorno - Meta <= 1,5% - Retorno geral de clientes Resultado; Conforme Realizado: (Maio - %) (Junho - %) ( Julho - %) • [Conforme] KPI - PESQUISA DE SATISFAÇÃO: Meta >= 70.00% - Avaliação dos itens da pesquisa de satisfação do cliente. Realizado: 1. Sales Rep value of visits - 91,00%; 2. Customer Service answers to requests - 88,00%; 3. Reliability of delivery dates - 76,00%; 4. Lens Quality - 89,00% 5. Coating Quality - 80,00% 6. Edging e mounting - quality of the fitting
5.2 | A alta direção assegura que os requisitos regulatórios e aplicáveis sejam determinados e atendidos? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002: Manual da Qualidade; 4.SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: PSQ.025.R1: Revisão Gerencial
5.3 | A alta direção assegura que a política da qualidade seja aplicável, seja comunicada e compreendida e a analisa criticamente para sua contínua adequação? | X |  |  |  | • [Conforme] De que forma a analise critica é realizada?: PSQ.025.R1: Revisão Gerencial
5.4.1 | A alta direção assegura que os objetivos da qualidade, sejam estabelecidos em funções e níveis relevantes dentro da organização? Os objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política da qualidade? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: PSQ.025.R1: Revisão Gerencial
5.4.2 | A alta direção assegura que o planejamento do sistema de gestão da qualidade seja realizado de forma a satisfazer os requisitos fornecidos em 4.1, assim como os objetivos da qualidade? A integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando alterações no sistema de gestão da qualidade forem planejadas e implementadas? | X |  |  |  | • [Conforme] Documentos Registrados: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade: 4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: • [Conforme] Documentos Registrados: PSQ.028.R5 - Gestão de Riscos • [Conforme] Documentos Registrados: PSQ.025.R1: Revisão Gerencial
5.5.1 | A alta direção documenta e assegura a inter-relação do pessoal que gerencia, desempenha e verifica o trabalho? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade:
5.5.2 | A organização possui um representante da direção indicado pela alta direção? | X |  |  |  | • [Conforme] Nomeação do RD: FOR.118: Nomeação RD - Lealdo dos Santos
5.5.3 | A alta direção assegura um processo de comunicação apropriado à organização com relação ao SGQ?
5.6.1 | A organização documentou procedimento para análise crítica pela direção? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: PSQ.028.R5: Gestão de Riscos • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: PSQ.025.R1: Revisão Gerencial
5.6.2 | As entradas são criticamente analisadas pela direção? (Feedback, tratamento de reclamações, comunicação às autoridades regulatórias, auditorias, monitoramento e medição de processos, monitoramento e medição de produtos, ação corretiva, ação preventiva, ações provenientes de análises anteriores, alterações que impactem o SGQ, recomendações de melhorias e requisitos regulatórios aplicáveis) | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: PSQ.028.R5: Gestão de Riscos • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: PSQ.025.R1: Revisão Gerencial
5.6.3 | As saídas de análise crítica são registradas? (Melhorias necessárias para adequação e eficácia do SGQ, melhorias de produto, alterações para atender requisitos regulatórios, recursos) | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: PSQ.028.R5: Gestão de Riscos • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: PSQ.025.R1: Revisão Gerencial
GESTÃO DE RECURSOS
6.1 | A organização determina e provê os recursos para implementação e atendimento à requisitos regulatórios e de clientes do SGQ?
6.2 | O pessoal que executa o trabalho que afeta a qualidade possui competência e é treinado para a atividade que exerce? Os registros são mantidos? A eficácia é avaliada? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidencias de treinamento dos POPS de liberação de lentes e blocos para o colaborador Douglas Diogenes da Silva: Apresentada a lista de presença de treinamento realizado em 25/04/2025 POP.1015.R1: Manual Operacional -Liberação de Lentes Prontas e Blocos do Estoque -Visolab (Aprovado: 15/08/2024) • [Conforme] Treinamento de POP de envio para LabRio - Carlos Eduardo Santos Silva: Lista de presença de treinamento realizado em 01/07/2026: POP.1243.R0: Manual Operacional- Serviços Direcionados para o LabRio - Visolab (Aprovado: 29/06/2026) • [Conforme] Treinamento de colaboradora Gabriela de jesus Santos: Lista de presença apresentada com o treinamentos realizados em 20/02/2025: POP.1002.R2: Manual Operacional - Rastreabilidade de pedidos - Visolab (Aprovado: 17/04/2024) POP.1016.R0: Manual Operacional - Aprovação e Cancelamento de Pedidos - Visolab (Aprovado: 09/02/2024) POP.1025.R0: Manual Operacional - Consultoria - Visolab (Aprovado: 01/04/2024) POP.1012.R1: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab (Aprovado: 19/08/2024) POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab (Aprovado: 18/04/2024) • [Conforme] [6.2] Recursos humanos: Evidências esperadas: MAQ.002 - Manual da Qualidade, PSQ.023.R3: Treinamentos, FOR.126 - Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA); DOC.069 - Descrição de Atividade - Utilização • [Observação com Correção] Listas de treinamentos: As listas de presença de treinamentos da area de segurança precisam estar vinculados como padrão aos DOC.EHS presentes no qualiex. • [Conforme] DOC.EHS implementados pela Matriz para os laboratórios: DOC.EHS.018, DOC.EHS.020, DOC.EHS.040, DOC.EHS.042, DOC.EHS.032, DOC.EHS.039, DOC.EHS.043, DOC.EHS.045 e DOC.EHS.044 • [Conforme] Descrição de atividades:: DOC.025.R1: DA - Operador de Produção: Colaborador Matheus Pereira Requisitos: Ensino Médio Completo ( Atendido) • [Não Conforme] Treinamento critico - Requer Auto-avaliação e Avaliação de Eficácia.: Observou-se que o diretório do RH não possui avaliações de eficácia: Registros identificados: Colaborador: Jhonnata Menezes da Silva Rodrigues Procedimento: PSQ.001 Data: 06/04/2026 Auto Avaliação: OK Avaliação de Eficácia: 06/07/2026 (Não realizada) Colaborador: Lais Alves Santos Procedimento: PSQ.001 Data: 03/06/2026 Auto Avaliação: OK Avaliação de Eficácia: 03/09/2026 (No prazo) • [Conforme] Controle de Competencias: PSQ.023.R3: Treinamentos DOC.069 -Descrição de Atividade –Utilização; FOR.033 -Lista de Presença; FOR.092 -Controle de Treinamento; FOR.109 -Matriz de Habilidade; FOR.133 -Planejamento de Treinamento; FOR.141 -Auto Avaliação; FOR.142 -Avaliação de Eficácia do Treinamento; PSQ.017 -Controle de Documentos e Registros. • [Observação com Correção] 6.2. Determinar as competências necessárias para o pessoal que executa trabalho que afeta qualidade do produto: Criar um mapeamento de treinamento por Colaborador por setor, determinando quais procedimentos das diversas matrizes, o colaborador deve estar treinado. • [Observação com Correção] FOR.109.R5: Matriz de Habilidade: Foi observado que há campos sem preenchimento, que requerem atualização. | [OBS com Correção] As listas de presença de treinamentos da area de segurança precisam estar vinculados como padrão aos DOC.EHS presentes no qualiex. [OBS com Correção] Criar um mapeamento de treinamento por Colaborador por setor, determinando quais procedimentos das diversas matrizes, o colaborador deve estar treinado. [OBS com Correção] Foi observado que há campos sem preenchimento, que requerem atualização.
2022-03-06 | A organização documenta os requisitos para a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com requisitos do produto? Previne mistura de produtos?A organização documenta os requisitos para a atividade de manutenção? Incluindo intervalo de execução, quando as atividades ou falta delas afetarem os produtos. | X |  |  |  | • [Conforme] Documentos: PSQ.033.R2: Procedimento de Manutenção
6.4.1 | A organização documenta os requisitos do ambiente necessário para alcançar a conformidade com os produtos incluindo requisitos de saúde, limpeza e vestuário do pessoal que afete a qualidade do produto? O pessoal requisitado temporariamente possui competência para tal e/ou é supervisionado para tal? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002 - Manual da Qualidade • [Conforme] MAQ.002.R10: Manual da Qualidade: 6.4 Ambiente de trabalho e controle de contaminação: NaEssilorLuxotticaestá disponível uma infraestrutura necessária de forma a garantir a qualidade do produto, em todo o seu processamento, tais como iluminação, temperatura, umidade,limpeza, armazenamento, transporte, identificaçõese condições adequadas de atendimento personalizado ao cliente. • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: 6.CONTROLE AMBIENTAL
6.4.2 | A organização planeja e documenta as tratativas para controle de produtos contaminados ou potencialmente contaminados para previnir contaminação do ambiente de trabalho, pessoal e produtos? | X |  |  |  | • [Conforme] Alvará de localização e funcionamento: Secretaria Municipal Situação: Aberto Data de início: 20/08/2007 • [Conforme] Controle de Pragas: Empresa Q-limpo Aracaju Ambiental: Vigilância Sanitária - Licença de Funcionamento - N° 90/2026-SES - Validade: 04/02/2027 Adema - Licença Simplificada - N° 9/2024 - Validade: 26/01/2027 Serviço de Dedetização/Desratização: Realizado em 04/07/2026 Validade: 04/10/2026 • [Conforme] PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos: REVISÃO: Emitido em 30/04/2024 Revisão 01: 30/03/2026 MOTIVO: Revisão do inventário de riscos Validade até: 30/03/2028 • [Conforme] PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: Emitido em 30/03/2026 Validade: 30/03/2028 • [Conforme] AVCB: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DOCUMENTO Nº: 13364 VALIDADE: 12/08/2026 (Vencido) Tratativa em andamento com os bombeiros - Protocolo 261771 • [Conforme] LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA: Nº: 443/2023-1 Data: 10/11/2023 Validade: 10/11/2026 *ESTA LICENÇA É VALIDA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS, CONFORME PREVISTO NO ART. 20, INCISO III DA LEI MUNICIPAL 4.594/14, E PROTOCOLO SEMA Nº 47.622/2023 DE 01 DE JUNHO DE 2023 ALTERADA PELO PARECER TÉCNICO 953/2023 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023.
REALIZAÇÃO DE PRODUTO (FABRICAÇÃO)
7.1 | A organização planeja e desenvolve processos necessários para a realização do produto? A organização documenta processos para o gerenciamento de risco? O planejamento da realização do produto inclui os objetivos da qualidade, necessidade de estabelecer processos e documentos, atividades requeridas de verificação, validação, monitoramento, inspeção e ensaio, manuseio, armazenamento, distrubuição e rastreabilidade específicas para o produto? Os registros são armazenados? | X |  |  |  | • [Conforme] Procedimentos Operacionais: DOC.087.R2: Fluxograma de Processos - Visolab Contendo os procedimentos operacionais utilizados
7.2.1 | Os requisitos especificados pelos clientes, os não declarados, os requisitos regulatórios, treinamentos necessários para o desempenho do produto e quaisquer outro requisitos estabelecidos pela organização são determinados pela organização? | X |  |  |  | • [Conforme] Documentos com tratativas para esclarecimento de Requisitos.: PSQ.030.R1: Procedimento Feedback de Clientes; PSQ.018.R2: Realização de Produto; POP.1012.R1: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab; POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab; DOC.087.R2: Fluxograma de Processos - Visolab
7.2.2 | A organização analisa criticamente os requisitos relacionados aos produtos antes de fornecê-lo? | X |  |  |  | • [Conforme] Avaliação de Análise Crítica: PSQ.030.R1: Procedimento Feedback de Clientes; PSQ.018.R2: Realização de Produto; PSQ.001.R14: Apostila Padrão Cosmético; POP.1012.R1: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab; POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab; DOC.087.R2: Fluxograma de Processos - Visolab;
7.2.3 | A organização planeja e documenta os arranjos de comunicação com o cliente em relação a informações do produto, tratamento de solicitações, contratos ou pedidos, feedbacks dos clientes, notas de aviso? Os registros são armazenados? | X |  |  |  | • [Conforme] informações do produto e contato com o cliente: PSQ.030.R1: Procedimento Feedback de Clientes; PSQ.018.R2: Realização de Produto; PSQ.001.R14: Apostila Padrão Cosmético; POP.1012.R1: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab; POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab; DOC.087.R2: Fluxograma de Processos - Visolab;
7.3.1 | A organização documenta procedimentos para projeto e desenvolvimento? |  |  | X
7.3.2 | A organização planeja e documenta estágios de desenvolvimento, análise crítica de cada estágio do projeto, atividades de verificação, validação e transferência, as responsabilidades e autoridades, métodos de rastreabilidade e recursos necessários incluindo competências necessárias? Os registros são armazenados? |  |  | X
7.3.3 | As entradas do produto são determinadas quanto aos seus requisitos de funcionamento, desempenho, usabilidade e segurança, os requisitos regulatórios aplicáveis, os registros do gerenciamento de risco, informações de projetos anteriores e, outros requisitos essenciais para o projeto? Os registros são armazenados? |  |  | X
7.3.4 | As saídas de projeto atendem aos requisitos de entrada, fornece as informações apropriadas para aquisição , contem ou fazem referências a critérios de aceitação do produto, especifica as características do produto que são essencias para seu uso seguro e adequado? |  |  | X
7.3.5 | A organização realiza análise sistemática do projeto e desenvolvimento? Os registros são armazenados? |  |  | X
7.3.6 | A organização documenta plano de verificação do projeto e desenvolvimento? Caso o uso requeira que o produto tenha uma interface com outro produto, a verificação deve atender os requisitos dessa interação? |  |  | X
7.3.7 | A organização executa a validação em produto representativo (protótipo)? Atende aos requisitos do produto? |  |  | X
7.3.8 | A organização documenta procedimento para a transferência do projeto para fabricação? |  |  | X
7.3.9 | A organização documenta procedimento para controlar alterações de projeto e desenvolvimento? Antes da implementação elas são analisadas, verificadas, validadas e aprovadas? |  |  | X
7.3.10 | A organização mantem arquivo do projeto e desenvolvimento para cada tipo de produto ou família? |  |  | X
7.4.1 | A organização documenta procedimento para aquisição de produtos? O procedimento estabelece critérios de avaliação e seleção de fornecedores? A organização realiza acompanhamento do fornecedor qualificado? Os registros são armazenados? | X |  |  |  | • [Conforme] Procedimento da qualidade para gestão de fornecedores: PSQ.020.R7: Gestão de Fornecedores; • [Conforme] Manual de compras: DOC.085.R0 - Manual de compras;
7.4.2 | A organização mantem informações de aquisição dos produtos que constem as especificações, requisitos de aceitação e requisitos do pessoal e SGQ? Os registros são armazenados corretamente? | X |  |  |  | • [Conforme] Avaliações de fornecedores - MultiOptica SP: FOR.127 -Avaliação e Seleção de Fornecedor; FOR.136 -Reavaliação de Fornecedor; FOR.148 -Monitoramento Anual de Desempenho de Fornecedor;
7.4.3 | A organização realiza verificação nos produtos adquiridos? Existe procedimento para a atividade? Caso seja realizada vistoria nas instalações do fornecedor, é informado na informação de aquisição os itens verificados e critérios de aceitação? | X |  |  |  | • [Conforme] Procedimentos: PSQ.020 - Gestão de Fornecedores; FOR.126 - Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA); FOR.127 - Avaliação e Seleção de Fornecedor; POP.364 - Inspeção de Recebimento dos Vernizes e Primers
7.5.1 | Caso a organização forneça um serviço, este é planejado, monitorado e controlado para que se assegure conformidade com especificações? Existe procedimentos documentados para isso? Os registros são armazenados devidamente? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.033.R2: Procedimento de Manutenção: 1.OBJETIVO Este procedimento descreve as atividades, responsabilidade e imperativos estratégicos necessários para e execução efetiva da Metodologia de Manutenção Regional (RMM)•O objetivo principal do RMM é obter a utilização ideal dos principais equipamentos do processo de fabricação. Isso é feito garantindo sistematicamente: •Condições de operação seguras •Qualidade e conformidade de processos •Confiabilidade e disponibilidade operacional •Redução de custos Através dos principais pilares: manutenção planejada (preventiva e preditiva), gestão de fornecedores e peças de reposição, educação e treinamento, transformação e padronização e utilidades e infraestrutura. • [Conforme] PSQ.029.R3: Procedimento de Gestão de Mudança: 1.OBJETIVO: Estabelecer a metodologia que permita adaptar de forma detalhada as mudanças que influenciam o sistema de gestão da qualidade. Desde a identificação, diagnóstico, controle, adaptação e planejamento adequado. 2.ESCOPO: Aplica-se a mudanças geradas por necessidades ou solicitações que afetam o sistema de gestão da qualidade. Da mesma forma, os riscos e oportunidades identificados em cada um dos processos.
7.5.2 | A organização documenta requisitos para limpeza ou controle de contaminação do produto? Esterilização, limpeza antes do uso, limpeza pós-uso? | X |  |  |  | • [Conforme] Nova Solicitação de Evidência: MAQ.002.R10: Manual da Qualidade; DOC.EHS.030.R0: Avaliação Química da Concentração dos Contaminantes;
7.5.3 | Caso haja produtos que necessitem ser instalados, a organização documentou requisitos de instalação e critérios de aceitação? Caso a instalação seja realizada por empresa terceira, há processo de qualificação da mesma? |  |  | X
7.5.4 | A organização documenta procedimento para assistência técnica de produtos? Especifica os critérios de aceitação? Os registros são devidamente mantidos?
7.5.5 | A organização mantem os registros dos parâmetros para processos de esterilização para cada lote de produto? Os registros são devidamente armazenados? |  |  | X
7.5.6 | A organização possui procedimento para validação de qualquer processo de produção e fornecimento como software e outras ferramentas que sejam necessárias? O procedimento possui critérios de avaliação, qualificação de equipamentos e pessoal, técnicas estatísticas, requisitos de registros, etc.? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.027.R2: Procedimento de Validação: 2.4 Validação de Software: A validação dos softwares,devem demonstrar a habilidade destes processos em alcançar os resultados planejados de maneira consistenteincluindo, critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos, qualificação de equipamentos e pessoal, uso de métodos, procedimentos e critérios de aceitação específicos, controle de amostras quando aplicáveis, requisitos para registros e aprovações para alterações de processos.Estes estudos e validações devem ser controlados e registrados.
7.5.7 | A organização documenta procedimento para validação de processo de esterilização e barreira estéril? |  |  | X
7.5.8 | A organização documenta procedimento para identificação dos produtos em todas as etapas de produção e distribuição? Os produtos em situação de quarentena e não conforme são identificados impossibilitando seu uso intensional? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade; PSQ.026.R1 - Identificação e Rastreabilidade; PSQ.018.R2 - Realização de Produto; DOC.087.R2 - fluxograma de Processos
7.5.9.1 | A organização documenta procedimento de rastreabilidade dos produtos? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade; PSQ.018.R2 - Realização de Produto; Fluxograma de Processos POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab
7.5.9.2 | A organização mantem registros dos produtos de saúde implantáveis? Há exigência para que os distribuidores mantenham registros de rastreabilidade dos produtos? |  |  | X
7.5.10 | A organização identifica, verifica, protege e resguarda itens de propriedade do cliente como contratos, documentos e registros?Isso é comunicado ao cliente? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.019.R2: Preservação de Insumo e Produto: 1.OBJETIVO: Determinar os procedimentos para identificar, verificar, proteger, garantira preservação de conformidade do insumo e produto durante o processamento, armazenamento, manuseio e distribuição. Dessa forma, proteger o insumo e produto contra qualquer tipo de alteração, contaminação e/ou danos. 2.ESCOPO: Aplica-se para as atividades de produção, armazenamento e distribuição de lentes oftálmicas EssilorLuxottica, cobrindo o ciclo de vida do produto. • [Conforme] POP.1003.R1: Manual Operacional - Casamento de Armação - Visolab: 2. RECEBIMENTO DE ARMAÇÕES Pedido 951514_0 acompanhamento com estojo disponibilizado pelo laboratório.
7.5.11 | A organização documenta procedimento para preservação do produto durante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e distribuição? Alem das condições de acondicionamento, há proteção na identificação dos produtos? | X |  |  |  | • [Conforme] Procedimentos: PSQ.019 - Preservação de Insumo e Produto; Manual Operacional - Casamento de Armação
7.6 | A organização determina o monitoramento e a medição nos equipamentos de monitoramento e medição dos produtos? Há uma verificação sistemática e periódica? Os registros são devidamente armazenados? Os equipamentos são identificados? Os equipamentos são protegidos contra danos, deterioração durante manuseio, manutenção e armazenamento? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.032.R7: Monitoramento de Equipamento de Medição, FOR.151.R1: Análise Crítica do Certificado de Calibração, POP.891.R0: Manual Operacional - Análise Crítica dos Certificados de Calibração, FOR.152.R1: Etiqueta de Calibração • [Conforme] Procedimento da Qualidade: PSQ.032.R7: Monitoramento de Equipamento de Medição • [Conforme] Evidencia de Calibração (VI-01): Instrumento Viscosímetro Tag: VI-01 Certificado: 33846/2026 Calibrado em: 16/04/2026 Vencimento em: 16/04/2027 • [Conforme] Evidencia de Calibração (DE-01): Instrumento: Densimetro Tag: DE-01 Certificado: 33839/2026 Calibrado em: 17/04/2026 Vencimento em: 17/04/2027 • [Conforme] Evidencia de Calibração (LE-02): Instrumento Lensometro Tag: LE-02 Certificado: VIS-0002/2026 Calibrado em: 08/04/2026 Vencimento em: 08/10/2026
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1 | A organização planeja e implementa processos de monitoramento, medição, análise e melhoria que demonstrem e assegurem a eficácia dos produtos e SGQ? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10: Manual da Qualidade: 8.MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA • [Conforme] PSQ.030.R1: Procedimento Feedback de Clientes: 6.3 Tratamento de reclamações: Um relatório, FOR.071 -Formulário RNC -Relatório de Não Conformidade, é gerado quando se obtêm na Pesquisa de Satisfação do Cliente do Grupo Essilor os três piores índices de satisfação abaixo de 70%. É realizado também um plano de ação com o objetivo de melhoria do nível de satisfação. Projetos de melhoria também podem ser realizados com o objetivo principal de atender os requisitos do cliente. • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: 5.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas: 5. DISPOSIÇÕES: 5.1 Monitoramento e medição de processo 5.2 Monitoramento e medição de produto 5.3 Controle de produto não conforme 5.4 Ações em resposta ao produto não conforme detectado antes da entrega 5.5 Ações em resposta ao produto não conforme detectado após a entrega 5.6 Retrabalhos 5.7 Identificação de potenciais problemas 5.8 Análise de dados -Tratativas de não conformidades e melhorias
8.2.1 | A organização documenta procedimento para realimentação (feedback, sugestões, reclamações, dúvidas)? Determina e monitora informações de atendimento as especificações dos clientes? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.030.R1: Procedimento Feedback de Clientes; PSQ.018.R2: Realização de Produto; PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas; MAQ.002.R10: Manual da Qualidade; POP.1012: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab; POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab;
8.2.2 | A organização documenta procedimento para tratamento de reclamações? O tempo de resposta atende às especificações dos clientes e requisitos regulatórios? Documenta procedimento para ações corretivas e preventivas provenientes de investigações de reclamações? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.030.R1: Procedimento Feedback de Clientes; PSQ.018.R2: Realização de Produto; PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas; MAQ.002.R10: Manual da Qualidade; POP.1012: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab; POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab;
8.2.3 | A organização documenta procedimento para notificação às autoridades provenientes de ações relacionadas ao produto? Evento adverso, alterações importantes, recolhimento. Os registros são mantidos conforme item 4.2.5? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas: A organização deve realizar o acompanhamento de todas as soluções de problemas e oportunidades de melhorias criadas para que o sistema de qualidade esteja em constante melhoria dos seus processos. Neste sentido, é obrigatório inserir todos os registros relacionados no Controle Anual de Registros: Plano de Ação, RNC, 8D, Gestão de Mudança e Revisão Gerencial. • [Conforme] POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab: 2. RECLAMAÇÕES: 2.1 Recebimento de Reclamações 2.2 Tratativa das Reclamações: 3.DEVOLUTIVAS PARA O CLIENTE: As devolutivas aos clientes são enviadas de acordo com o canal utilizado pelo mesmo. • [Conforme] POP.1012.R1: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab: 2. REGISTRO DAS RECLAMAÇÕES DE CLIENTES: 2.1 Registro de Realimentação de clientes através do atendimento 3. ACOMPANHAMENTO DE RETORNOS: 4. PESQUISA ANUAL DE SATISFAÇÃO
8.2.4 | A organização possui procedimento para auditoria interna? As autoridades são definidas? Os registros são mantidos? É realizado acompanhamento de atividades apontadas em outras auditorias? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.024.R3: Auditoria: FOR.140: Relatório de Auditoria Interna, FOR.123: Agenda de Auditoria, FOR.167: Cronograma de Auditoria, FOR.143: Formulário de Check List da Auditoria ISO 1348
8.2.5 | É realizado monitoramento e medição dos processos do SGQ? Possui KPIs? Os resultados planejados que não forem alcançados, são realizadas correções e ações corretivas? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Objetivos da Qualidade
8.2.6 | A organização monitora características e requisitos do produto? É realizado registro dos responsáveis por liberação do produto para fim de rastreabilidade? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2 - Realização de Produto; PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros; PSQ.019.R2 - Preservação de Insumo e Produto; PSQ.022.R5 - Não Conformidade -Ações Corretivas e Preventivas; PSQ.023.R4 - Treinamentos; PSQ.024.R3 - Auditoria; PSQ.026.R1 - Identificação e Rastreabilidade; PSQ.027.R2 - Validação; PSQ.028.R5 - Gestão de Risco; PSQ.029.R3 - Gestão de Mudança; PSQ.031.R0 - Gerenciamento de Claim de Produtos e Serviços; PSQ.032.R7 - Monitoramento de Equipamento de Medição; PSQ.033.R2 - Manutenção; PSQ.025.R1 - Revisão Gerencial; POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab
8.3.1 | A organização documenta procedimento para identificação, responsabilidades e tratativas de produtos não conforme? Assegura que produtos não conforme sejam controlados prevenindo seu uso ou entrega não intensional? Os registros são mantidos? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2: Realização de Produto; PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas; POP.1001.R3: Manual Operacional - Produtos e Insumos Não Conforme - Visolab;
8.3.2 | Para produto não conforme detectado antes da entrega, a organização assegura método para sanar a não conformidade liberando o produto para uso ou segregando-o quando seu uso não for possível? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2: Realização de Produto; PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas; POP.1001.R3: Manual Operacional - Produtos e Insumos Não Conforme - Visolab;
8.3.3 | A organização adota ações apropriadas aos efeitos ou efeitos potencias do produto não conforme após a entrega ou início do uso? Possui procedimentos para a emissão de notas de aviso? Os registros são mantidos? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2: Realização de Produto; PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas; POP.1001.R3: Manual Operacional - Produtos e Insumos Não Conforme - Visolab;
8.3.4 | A organização executa retrabalho? São realizados de acordo com procedimentos documentados? Os produtos são verificados após o retrabalho para assegurar que ele atenda critérios de aceitação e requisitos regulatórios aplicáveis? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas;
8.4 | A organização documenta procedimento para determinar coleta e análise de dados referente a reclamações, feedbacks, requisitos regulatórios, fornecedores, auditorias, relatórios de serviços e tratá-los? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2 - Realização de Produto; PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros; PSQ.019.R2 - Preservação de Insumo e Produto; PSQ.022.R5 - Não Conformidade -Ações Corretivas e Preventivas; PSQ.023.R4 - Treinamentos; PSQ.024.R3 - Auditoria; PSQ.026.R1 - Identificação e Rastreabilidade; PSQ.027.R2 - Validação; PSQ.028.R5 - Gestão de Risco; PSQ.029.R3 - Gestão de Mudança; PSQ.031.R0 - Gerenciamento de Claim de Produtos e Serviços; PSQ.032.R7 - Monitoramento de Equipamento de Medição; PSQ.033.R2 - Manutenção; PSQ.025.R1 - Revisão Gerencial; POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab
8.5.1 | A organização identifica e implementa ações para assegurar melhoria contínua do SGQ e outros processos relacionados ao produto? |  | X |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2 - Realização de Produto; PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros; PSQ.019.R2 - Preservação de Insumo e Produto; PSQ.022.R5 - Não Conformidade -Ações Corretivas e Preventivas; PSQ.023.R4 - Treinamentos; PSQ.024.R3 - Auditoria; PSQ.026.R1 - Identificação e Rastreabilidade; PSQ.027.R2 - Validação; PSQ.028.R5 - Gestão de Risco; PSQ.029.R3 - Gestão de Mudança; PSQ.031.R0 - Gerenciamento de Claim de Produtos e Serviços; PSQ.032.R7 - Monitoramento de Equipamento de Medição; PSQ.033.R2 - Manutenção; PSQ.025.R1 - Revisão Gerencial; POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab • [Não Conforme] KPI - SERVICE RATE: Service Rate - Meta >=95% - Nível de entrega no prazo Resultado: Não Conforme Realizado: (Maio - 97,06%) (Junho - 91,17%) ( Julho - 96.88%) • [Não Conforme] KPI - LATE ORDERS: Meta <=2,00% - Entrega de serviços em atraso com até 2 dias após o prazo Realizado: (Maio - 0,86%) (Junho - 4,32%) ( Julho - 1,18%)
8.5.2 | A organização possui procedimento para ações corretivas que aborde a análise das não conformidades, avalia a necessidade de ações para que elas não recorram, necessidade de atualização de documentação e analise eficácia da ação adotada? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2 - Realização de Produto; PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros; PSQ.019.R2 - Preservação de Insumo e Produto; PSQ.022.R5 - Não Conformidade -Ações Corretivas e Preventivas; PSQ.023.R4 - Treinamentos; PSQ.024.R3 - Auditoria; PSQ.026.R1 - Identificação e Rastreabilidade; PSQ.027.R2 - Validação; PSQ.028.R5 - Gestão de Risco; PSQ.029.R3 - Gestão de Mudança; PSQ.031.R0 - Gerenciamento de Claim de Produtos e Serviços; PSQ.032.R7 - Monitoramento de Equipamento de Medição; PSQ.033.R2 - Manutenção; PSQ.025.R1 - Revisão Gerencial; POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab
8.5.3 | A organização determina ações para eliminar causas de não conformidades potênciais? Possui procedimento para para determinação de não conformidades potenciais, avalia a necessidade de ações para prevenir novas não conformidades, planeja e documenta ações necessárias e as implementa conforme apropriado? | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2 - Realização de Produto; PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros; PSQ.019.R2 - Preservação de Insumo e Produto; PSQ.022.R5 - Não Conformidade -Ações Corretivas e Preventivas; PSQ.023.R4 - Treinamentos; PSQ.024.R3 - Auditoria; PSQ.026.R1 - Identificação e Rastreabilidade; PSQ.027.R2 - Validação; PSQ.028.R5 - Gestão de Risco; PSQ.029.R3 - Gestão de Mudança; PSQ.031.R0 - Gerenciamento de Claim de Produtos e Serviços; PSQ.032.R7 - Monitoramento de Equipamento de Medição; PSQ.033.R2 - Manutenção; PSQ.025.R1 - Revisão Gerencial; POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab
| C | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas: A organização deve realizar o acompanhamento de todas as soluções de problemas e oportunidades de melhorias criadas para que o sistema de qualidade esteja em constante melhoria dos seus processos. Neste sentido, é obrigatório inserir todos os registros relacionados no Controle Anual de Registros: Plano de Ação, RNC, 8D, Gestão de Mudança e Revisão Gerencial. • [Conforme] POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab: 2. RECLAMAÇÕES: 2.1 Recebimento de Reclamações 2.2 Tratativa das Reclamações: 3.DEVOLUTIVAS PARA O CLIENTE: As devolutivas aos clientes são enviadas de acordo com o canal utilizado pelo mesmo. • [Conforme] POP.1012.R1: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab: 2. REGISTRO DAS RECLAMAÇÕES DE CLIENTES: 2.1 Registro de Realimentação de clientes através do atendimento 3. ACOMPANHAMENTO DE RETORNOS: 4. PESQUISA ANUAL DE SATISFAÇÃO
| NC | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.024.R3: Auditoria: FOR.140: Relatório de Auditoria Interna, FOR.123: Agenda de Auditoria, FOR.167: Cronograma de Auditoria, FOR.143: Formulário de Check List da Auditoria ISO 1348
| OM | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Objetivos da Qualidade
| TOTAL | X |  |  |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2 - Realização de Produto; PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros; PSQ.019.R2 - Preservação de Insumo e Produto; PSQ.022.R5 - Não Conformidade -Ações Corretivas e Preventivas; PSQ.023.R4 - Treinamentos; PSQ.024.R3 - Auditoria; PSQ.026.R1 - Identificação e Rastreabilidade; PSQ.027.R2 - Validação; PSQ.028.R5 - Gestão de Risco; PSQ.029.R3 - Gestão de Mudança; PSQ.031.R0 - Gerenciamento de Claim de Produtos e Serviços; PSQ.032.R7 - Monitoramento de Equipamento de Medição; PSQ.033.R2 - Manutenção; PSQ.025.R1 - Revisão Gerencial; POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab

## Evidências
EVIDÊNCIAS COM IMAGENS

## Resultados
ITENS DA ISO 13485 - 2016 | [10 empty] | Percentual auditado
Seções | Total | Auditados | C | NC | NA | OM | Conforme | Não Conforme | Oportunidade de Melhoria | Meta | Resultado geral
4 Sistema de Gestão da Qualidade | [9 empty] | 100%
5 Responsabilidade da Direção | [9 empty] | 100%
6 Gestão de Recursos | [9 empty] | 100%
7 Realização do Produto (Fabricação) | [9 empty] | 100%
8 Medição, Análise e Melhoria | [9 empty] | 100%
Total | [9 empty] | 100%
Percentual de Atendimento a ISO 13485 - 2016
Seções | NC | OM | Principais itens
4 Sistema de Gestão da Qualidade
5 Responsabilidade da Direção
6 Gestão de Recursos
7 Realização do Produto (Fabricação)
8 Medição, Análise e Melhoria

## atenção (hidden)
| Item | Questão | C | NC | NA | OM | Evidência | Observação
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 4.1.6 | A organização documentou procedimento de validação de softwares que impactem no SGQ? |  | X |  |  | - PSQ.029 - Procedimento de Gestão de Mudança - FOR.137 - Relatório de Gestão de Mudança (Software utilizados desde o início do laboratório, garantindo sua eficiência e rastreabilidade. Caso ocorra alguma mudança, será validado no FOR.137) | Corporativo: Atualizar PSQ.027 - Procedimento de Validação. Criar formulários de validação de software. Corporativo + Rio: Preencher formulários de validação dos softwares (DECIDE, SMR, SGO, Optifacts e Qualiex).
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO | 5.1 | A alta direção fornece evidência de seu comprometimento com os requisitos do SGQ: política da qualidade, objetivos da qualidade e conduz análises críticas? |  |  |  | x | Reuniões com diretoria, alinhamento da ata e atuação em pesquisa de satisfação | Realizar uma nova Revisão Gerencial, incluindo principalmente as saídas em relação a pesquisa de satisfação. Verificar também itens em relação a indicadores / BSC (Aluysio) - (ação em conjunto com item 5.6.3, 6.3 e 8.1) Verificar atalho no drive sobre a pesquisa de satisfação e suas tratativas.
| 5.2 | A alta direção assegura que os requisitos regulatórios e aplicáveis sejam determinados e atendidos? |  |  |  | x | Saúde visual: Decide, UV, SMR (verificação da luz azul...) | Não temos algumas normas sendo seguidas na integra, mas temos algumas especificações dos produtos controlados no qualiex. A não utilização da ISO para tolerancia otica será levada para os coordenadores de QMS
| 5.5.1 | A alta direção documenta e assegura a inter-relação do pessoal que gerencia, desempenha e verifica o trabalho? |  |  |  | x | - Descrição de Atividade (https://apps1.qualiex.com/Docs/Documents?folder=F2EQJCC4VTK9EUF) - FOR.109 - Matriz de Habilidade - LabRio 2022 - Rev.02 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_WW9coCXAHY78KyFNexxG3kZl0v6NlrttpXbVh2Whk/edit#gid=217238903) | Não está existe documento no Qualiex em relação a Descrição de Atividade para os seguintes setores: - Atendimento ao cliente; - Estoque; - Expedição; - Recursos Humanos; - EHS.
| 5.5.3 | A alta direção assegura um processo de comunicação apropriado à organização com relação ao SGQ? |  |  |  | x | - Será retornado as reuninões sobre comunicações relativas à eficiência do sistema de gestão da qualidade. | Planejar e executar as reuniões periódicas em relação a comunicação do SGQ.
| 5.6.3 | As saídas de análise crítica são registradas? (Melhorias necessárias para adequação e eficácia do SGQ, melhorias de produto, alterações para atender requisitos regulatórios, recursos) |  |  |  | x | - PSQ.025 - Procedimento de Revisão da Gestão - FOR.135 - Relatório de Revisão Gerencial (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gub8MKyYp5AcNQUssAbOZvvp_giuviFk/edit#gid=993094433) | - Verificar pesquisa de satisfação do cliente; - Realizar um reunião para gerar revisão gerencial (ação em conjunto com item 5.1 e 6.3)
GESTÃO DE RECURSOS | 6.2 | O pessoal que executa o trabalho que afeta a qualidade possui competência e é treinado para a atividade que exerce? Os registros são mantidos? A eficácia é avaliada? |  |  |  | x | - FOR.109 - Matriz de Habilidade; - FOR.133 - Planejamento de Treinamento; - RH.FOR.033 - Lista de Presença; - FOR.092 - Controle de Treinamento; - FOR.141 - Auto Avaliação; - FOR.142 - Avaliação de Eficácia do Treinamento. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sfWNKRbX0vut3uYUaA1AGx5ozfhCHxM8 - Comunicação para todos os colaboradores via e-mail sobre os treinamentos realizados. | - RH precisa melhorar o preenchimento, avaliação - Líderes: Preenchimento da matriz de habilidade e planejamento de treinamento
| 2022-03-06 | A organização documenta os requisitos para a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com requisitos do produto? Previne mistura de produtos?A organização documenta os requisitos para a atividade de manutenção? Incluindo intervalo de execução, quando as atividades ou falta delas afetarem os produtos. |  | x |  |  | ver se existe tratativa para temperatura e umidade fora da especificação https://docs.google.com/spreadsheets/d/13-t8DcNUfXAYLzoNum8xvjTCJoprYP4Zy8TV3HzyoKg/edit#gid=1473838937 **ver na aba evidências | Relatório para verificação das particulas da sala limpa não traz informações suficientes para comparar com o padrão. Será abordado na nova revisão gerencial para tomar novas ações para validação https://apps1.qualiex.com/Docs/Documents/Details/ADC2DLVPAE0D2JN Temperatura da sala fora de especificação. Qual é a tratativa neste ponto? https://docs.google.com/spreadsheets/d/13-t8DcNUfXAYLzoNum8xvjTCJoprYP4Zy8TV3HzyoKg/edit#gid=1473838937
REALIZAÇÃO DE PRODUTO (FABRICAÇÃO) | 7.1 | A organização planeja e desenvolve processos necessários para a realização do produto? A organização documenta processos para o gerenciamento de risco? O planejamento da realização do produto inclui os objetivos da qualidade, necessidade de estabelecer processos e documentos, atividades requeridas de verificação, validação, monitoramento, inspeção e ensaio, manuseio, armazenamento, distrubuição e rastreabilidade específicas para o produto? Os registros são armazenados? |  | x |  |  | - FOR.081 - Formulário HMC - PCP Latam Português - Lab Geral - LabRio 2022 Rev.01 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13-t8DcNUfXAYLzoNum8xvjTCJoprYP4Zy8TV3HzyoKg/edit#gid=2131303326) | - Valores precisam ficar no formato padrão, para não gerar não conformidades; - Ações para especificações fora.
| 7.2.3 | A organização planeja e documenta os arranjos de comunicação com o cliente em relação a informações do produto, tratamento de solicitações, contratos ou pedidos, feedbacks dos clientes, notas de aviso? Os registros são armazenados? |  |  |  | x | - Ponta comercial (pós-venda e televendas): realizado comunicação com o cliente (ótica) - LabRio: Comunicação é feita com a ponta comercial, ponta comercial entra em contato com a ótica. Dependendo do caso setor técnico (Equipe do Rogério Castro) entrar em contato ótica. | - Precisa criar procedimentos em relação a comunicação com o cliente, contendo: b)tratamento de solicitações, contratos ou pedidos, incluindo emendas; c)realimentação do cliente, incluindo reclamações; d)notas de aviso. - Juntar com o item 8.2.2
| 7.5.1 | Caso a organização forneça um serviço, este é planejado, monitorado e controlado para que se assegure conformidade com especificações? Existe procedimentos documentados para isso? Os registros são armazenados devidamente? |  | x |  |  | verificar um pedido no sistema e solicitar o rastreamento em questão planejamento de produção, verificação de Decide, SMR lote salvo + preenchimento da planilha - verificar registro FOR.132: Controle de Utilização do UV 400 | - Faltou folheto (em evidências), conforme documento TAB.009 - Tabela de Embalagens nas Linhas Digitais - Lente colorida organica não segue o procedimento de UV, porém é aplicado Spin antes e depois colocar 1 minuto no UV. (atualizar no procedimento) - Finalizar procedimento de rastreabilidade de pedido (Deyved) - Realizar procedimento de rastreamento do DECIDE (Renan)
| 7.5.6 | A organização possui procedimento para validação de qualquer processo de produção e fornecimento como software e outras ferramentas que sejam necessárias? O procedimento possui critérios de avaliação, qualificação de equipamentos e pessoal, técnicas estatísticas, requisitos de registros, etc.? |  | x |  |  | ver validação de software ver calibração do SMR e treinamento em relação a calibração PSQ.027 - Procedimento de Validação FOR.159 - Validação de Softaware | - Validar os software - Compra das lentes de referências do SMR para calibração
| 7.5.8 | A organização documenta procedimento para identificação dos produtos em todas as etapas de produção e distribuição? Os produtos em situação de quarentena e não conforme são identificados impossibilitando seu uso intensional? |  |  |  | x | - POP.734 - Manual Operacional - Produto Não Conforme - Lab Rio | - Identificar novamente alguns setores, pois está com identificação falhada.
| 7.5.9.1 | A organização documenta procedimento de rastreabilidade dos produtos? |  |  |  | x | - PSQ.026 - Procedimento de Identificação e Rastreabilidade | Melhorar a forma de rastrear o bloco de origem, pois a informação do lote do bloco fica até a surfaçagem
| 7.5.10 | A organização identifica, verifica, protege e resguarda itens de propriedade do cliente como contratos, documentos e registros?Isso é comunicado ao cliente? |  |  |  | x | - PSQ.019 - Procedimento de Preservação de Insumo e Produto | - Comunicação entre LabRio e cliente é realizado via: telefone ou e-mail, não conseguiu mostrar um recente. - Revisar POP.744 com informação de identificação de rastreabilidade.
| 7.5.11 | A organização documenta procedimento para preservação do produto durante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e distribuição? Alem das condições de acondicionamento, há proteção na identificação dos produtos? |  | x |  |  | - FOR.122 - Controle de Umidade e Temperatura: Estoque (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjU-wzLLU-qzkQ3GL8zqVIIeupvNDeT4H8XEIilT8lg/edit#gid=375603829) - FOR.155 - Controle de Temperatura de Armazenamento: Primers e Vernizes (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q_hgaDNwmnIH2fVKgHvXqD-KV-kwtULi4ELrETe89ek/edit#gid=375603829) - FOR.006 - Inspeção e Testes de Recebimento de Insumos (https://docs.google.com/spreadsheets/d/17tXRyq55mFrfbAMjr0A9TO2ONTMswttK6Ac1xJh2F-s/edit#gid=309398118) | - Realizar tratativa para adequar a temperatura do estoque e também para as medições do turno 3; - Realizar preenchimento e controle da temperatura dos vernizes (FOR.155) (falaram que existe preenchimento em papel) - Verificar os galões de vernizes do estoque para confirmar se estão todos etiquetados; - Faltam certificados dos vernizes recebidos em 2021
| 7.6 | A organização determina o monitoramento e a medição nos equipamentos de monitoramento e medição dos produtos? Há uma verificação sistemática e periódica? Os registros são devidamente armazenados? Os equipamentos são identificados? Os equipamentos são protegidos contra danos, deterioração durante manuseio, manutenção e armazenamento? |  | x |  |  | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OD08q5FfBaChxQSvgQ6eYJr1EW-ADfX3 | - Stephany: Garantir a gestão completa dos equipamentos que garantem testes e inspeção
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA | 8.1 | A organização planeja e implementa processos de monitoramento, medição, análise e melhoria que demonstrem e assegurem a eficácia dos produtos e SGQ? |  |  |  | x | - PSQ.025 - Procedimento de Revisão da Gestão | Verifica Relatorio da revisão gerencial que está no item "Melhoria" como "Não se aplica"
| 8.2.1 | A organização documenta procedimento para realimentação (feedback, sugestões, reclamações, dúvidas)? Determina e monitora informações de atendimento as especificações dos clientes? |  |  |  | x | - POP.747 - Monitoramento de Realimentação do Cliente | ver com atendimento Não possui evidência das tratativas
| 8.2.2 | A organização documenta procedimento para tratamento de reclamações? O tempo de resposta atende às especificações dos clientes e requisitos regulatórios? Documenta procedimento para ações corretivas e preventivas provenientes de investigações de reclamações? |  |  |  | x | - Reclamações de qualidade do produto é realizado pelo departamento técnico (Rogério Castro); - Via e-mail; - Orgaplus é possível gerar relatórios de reclamação por produto (criar procedimento como é feito este relatório). | - Fazer procedimento com os tratamentos das reclamações, contendo: a)receber e registrar as informações; b)avaliar as informações de modo a determinar se a realimentação constitui reclamação; c)investigar reclamações; d)determinar a necessidade de comunicar as informações às autoridades regulatórias apropriadas; e)tratar reclamações relacionadas ao produto; f)determinar a necessidade de iniciar correções ou ações corretivas. - Pode ser realizado junto com o item 7.2.3
| 8.2.4 | A organização possui procedimento para auditoria interna? As autoridades são definidas? Os registros são mantidos? É realizado acompanhamento de atividades apontadas em outras auditorias? |  |  |  | x | - PSQ.024 - Procedimento de Auditoria - Auditoria de QMS (Interna, externa e terceiros) Ok - Auditoria 5S (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11lCPkGxau8Ibz4N8EvDQem211uUc5mV_) - Auditoria de Produto (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j3rBXGSNhi0g3KsW5KMMhMjVlb_Izy2r) | - Corporativo: Retirar auditoria de excelência operacional do PSQ 024 e obsoletar o formulario de excelencia operacional - LabRio: realizar tratativas dos resultados das auditorias
| 8.2.5 | É realizado monitoramento e medição dos processos do SGQ? Possui KPIs? Os resultados planejados que não forem alcançados, são realizadas correções e ações corretivas? |  | x |  |  | BSC fora da meta: - Retorno de cliente: Janeiro - Service Rate: Fevereiro e maio - Late orders: Fevereiro, março abril e maio | Realizar tratativa com plano de ação no mínimo
| 8.2.6 | A organização monitora características e requisitos do produto? É realizado registro dos responsáveis por liberação do produto para fim de rastreabilidade? |  | x |  |  | - PSQ.018 - Procedimento de Realização de Produto; - FOR.116 - Formulario de Testes HC e AR (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MRF52Nt2TblCMqKqboUWAnb5kBrdbm05JKBBuQ2TMDE/edit#gid=219170642) | Não está sendo indetificado quem libera lote em testes do AR
| 8.3.3 | A organização adota ações apropriadas aos efeitos ou efeitos potencias do produto não conforme após a entrega ou início do uso? Possui procedimentos para a emissão de notas de aviso? Os registros são mantidos? |  | x |  |  | - POP.747 - Monitoramento de Realimentação do Cliente | - Criar procedimento de como é realizado o recolhimento do produto;
| 8.4 | A organização documenta procedimento para determinar coleta e análise de dados referente a reclamações, feedbacks, requisitos regulatórios, fornecedores, auditorias, relatórios de serviços e tratá-los? |  | x |  |  | - PSQ.025 - Procedimento de Revisão da Gestão | - Registro pela chamada (solicitação via telefone) - Precal (identificação via relatório fisico) - Tratativas: Conversa, treinamento (sem registro)
| 8.5.1 | A organização identifica e implementa ações para assegurar melhoria contínua do SGQ e outros processos relacionados ao produto? |  |  |  | x |  | - Retomar as auditorias de 5S - última realizada em 22 abril - Gerar plano de ação para as tratativas das auditorias de produto
| 8.5.2 | A organização possui procedimento para ações corretivas que aborde a análise das não conformidades, avalia a necessidade de ações para que elas não recorram, necessidade de atualização de documentação e analise eficácia da ação adotada? |  |  |  | x | - PSQ.022 - Procedimento de Não Conformidade-Ações Corretivas e Preventivas | - Relacionamento com o cliente: possui conversa e treinamento, mas não possui registros para evidências. (Itens relacionados:7.2.3, 8.2.2 e 8.5.2)
| 8.5.3 | A organização determina ações para eliminar causas de não conformidades potênciais? Possui procedimento para para determinação de não conformidades potenciais, avalia a necessidade de ações para prevenir novas não conformidades, planeja e documenta ações necessárias e as implementa conforme apropriado? |  |  |  | x | - PSQ.022 - Procedimento de Não Conformidade-Ações Corretivas e Preventivas | - Gerar evidências para as tratativas de RNC, 8D e A3. (incluso no plano junto ao item 7.1)