## Check-List
Check List de Auditoria ISO 13485:2016
INFORMAÇÕES GERAIS
Unidade | Visolab | [5 empty] | Tipo de Auditoria
Nome do Auditor: | Vinicius Mota | [6 empty] | Remota
Data de Auditoria: | 20/05/2026 a 22/07/2026 | [5 empty] | X | Presencial
Escopo | Laboratório de Montagem e Distribuição de Lentes Oftálmicas
Plano de Ação (caso tenha alguma NC ou OM)
*Legenda
C: Conforme NC: Não Conforme NA: Não Aplicável OM: Oportunidade de Melhoria
Item | Questão | C | NC | NA | OM | Evidência | Observação
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1.1 | A organização documenta seu papel em relação aos requisitos regulatórios aplicáveis? | X |  |  |  | • [Conforme] Manual de compras: DOC.085.R0 Manual de Compras - Visolab • [Conforme] Procedimento para recebimento de lentes e bloco: POP.1122.R0: Manual Operacional - Recebimento de Lentes e Blocos - Visolab • [Conforme] Gestão de Riscos: PSQ.028.R5: Gestão de Risco
4.1.2 | A organização possui uma estrutura de: - Hierárquica dos documentos; - Controle dos riscos dos processos; - Sequência e intereção dos processos. | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Organograma - Gestão de Risco - Interação de Processos - Tabela de Competência e Responsabilidade • [Conforme] Matriz de Risco do SGQ e Processos: FOR.061: Matriz de Risco Geral
4.1.3 | A organização controla a documentação da qualidade? Assegura que a documentação de suporte necessária esteja disponível? | X |  |  |  | • [Conforme] Matriz de Risco do SGQ e Processos: FOR.061: Matriz de Risco Geral
4.1.4 | As mudanças realizadas na documentação são avaliadas com relação ao seu impacto no SGQ e produtos? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.029.R3: Gestão de Mudança: FOR.071: Solicitação de Mudança - SM
4.1.5 | A organização terceiriza algum processo? Monitora e assegura os controles dos processos? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: FOR.146: Lista de Fornecedores Qualificados • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: FOR.147: Avaliação e Reavaliação de Fornecedores
4.1.6 | A organização documentou procedimento de validação de softwares que impactem no SGQ? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.027.R2: Validação: FOR.166: Validação de Software: Validação do Sistema Sysprola
4.2.1 | A organização documentou a Política da Qualidade? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Política da Qualidade
4.2.2 | A organização documentou o Manual da Qualidade? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Escopo do SGQ - Estrutura Organizacional - Interação de Processos
4.2.3 | A organização possui documentação dos produtos? (Descrição, especificações, registro, procedimentos relacionados ao produto?) | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab • [Conforme] DMR: DOC.085.R0 Manual de Compras - Visolab; POP.1057.R0 Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab
4.2.4 | A organização documentou procedimento para controlar, analisar, aprovar, previnir deterioração, previnir uso não intencional e assegurar que as versões vigentes dos documentos estejam disponíveis? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros
4.2.5 | A organização documentou procedimento para definir, identificar, armazenar, dar tempo de retenção, garantir a integridade e rápida recuperação de registros? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1 | A alta direção fornece evidência de seu comprometimento com os requisitos do SGQ: política da qualidade, objetivos da qualidade e conduz análises críticas? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Política da Qualidade - Objetivos da Qualidade - Avaliação de Riscos
5.2 | A alta direção assegura que os requisitos regulatórios e aplicáveis sejam determinados e atendidos? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Foco no Cliente
5.3 | A alta direção assegura que a política da qualidade seja aplicável, seja comunicada e compreendida e a analisa criticamente para sua contínua adequação? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Política da Qualidade
5.4.1 | A alta direção assegura que os objetivos da qualidade, sejam estabelecidos em funções e níveis relevantes dentro da organização? Os objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política da qualidade? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Objetivos da Qualidade
5.4.2 | A alta direção assegura que o planejamento do sistema de gestão da qualidade seja realizado de forma a satisfazer os requisitos fornecidos em 4.1, assim como os objetivos da qualidade? A integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando alterações no sistema de gestão da qualidade forem planejadas e implementadas? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Planejamento do SGQ - Gestão de Mudança
5.5.1 | A alta direção documenta e assegura a inter-relação do pessoal que gerencia, desempenha e verifica o trabalho? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Organograma e Responsabilidades
5.5.2 | A organização possui um representante da direção indicado pela alta direção? | X |  |  |  | • [Conforme] Nomeação do RD: FOR.118: Nomeação RD
5.5.3 | A alta direção assegura um processo de comunicação apropriado à organização com relação ao SGQ? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: Comunicação Interna
5.6.1 | A organização documentou procedimento para análise crítica pela direção? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.025.R1: Revisão Gerencial: FOR.069: Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção
5.6.2 | As entradas são criticamente analisadas pela direção? (Feedback, tratamento de reclamações, comunicação às autoridades regulatórias, auditorias, monitoramento e medição de processos, monitoramento e medição de produtos, ação corretiva, ação preventiva, ações provenientes de análises anteriores, alterações que impactem o SGQ, recomendações de melhorias e requisitos regulatórios aplicáveis) | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.025.R1: Revisão Gerencial: FOR.069: Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção
5.6.3 | As saídas de análise crítica são registradas? (Melhorias necessárias para adequação e eficácia do SGQ, melhorias de produto, alterações para atender requisitos regulatórios, recursos) | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.025.R1: Revisão Gerencial: FOR.069: Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção
GESTÃO DE RECURSOS
6.1 | A organização determina e provê os recursos para implementação e atendimento à requisitos regulatórios e de clientes do SGQ? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: Recursos e Infraestrutura
6.2 | O pessoal que executa o trabalho que afeta a qualidade possui competência e é treinado para a atividade que exerce? Os registros são mantidos? A eficácia é avaliada? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.023.R4: Treinamentos: Matriz de Treinamento, Descrição de Cargos, Avaliação de Eficácia
6.3 | A organização documenta os requisitos para a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com requisitos do produto? Previne mistura de produtos?A organização documenta os requisitos para a atividade de manutenção? Incluindo intervalo de execução, quando as atividades ou falta delas afetarem os produtos. | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.033.R2: Manutenção: Plano de Manutenção Preventiva de Equipamentos
6.4.1 | A organização documenta os requisitos do ambiente necessário para alcançar a conformidade com os produtos incluindo requisitos de saúde, limpeza e vestuário do pessoal que afete a qualidade do produto? O pessoal requisitado temporariamente possui competência para tal e/ou é supervisionado para tal? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1005.R1: Manual Operacional - Limpeza e Higienização do Laboratório
6.4.2 | A organização planeja e documenta as tratativas para controle de produtos contaminados ou potencialmente contaminados para previnir contaminação do ambiente de trabalho, pessoal e produtos? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1005.R1: Manual Operacional - Limpeza e Higienização do Laboratório
REALIZAÇÃO DE PRODUTO (FABRICAÇÃO)
7.1 | A organização planeja e desenvolve processos necessários para a realização do produto? A organização documenta processos para o gerenciamento de risco? O planejamento da realização do produto inclui os objetivos da qualidade, necessidade de estabelecer processos e documentos, atividades requeridas de verificação, validação, monitoramento, inspeção e ensaio, manuseio, armazenamento, distrubuição e rastreabilidade específicas para o produto? Os registros são armazenados? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: Fluxograma e Planejamento de Processos
7.2.1 | Os requisitos especificados pelos clientes, os não declarados, os requisitos regulatórios, treinamentos necessários para o desempenho do produto e quaisquer outro requisitos estabelecidos pela organização são determinados pela organização? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab
7.2.2 | A organização analisa criticamente os requisitos relacionados aos produtos antes de fornecê-lo? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab
7.2.3 | A organização planeja e documenta os arranjos de comunicação com o cliente em relação a informações do produto, tratamento de solicitações, contratos ou pedidos, feedbacks dos clientes, notas de aviso? Os registros são armazenados? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab
7.3.1 | A organização documenta procedimentos para projeto e desenvolvimento? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.2 | A organização planeja e documenta estágios de desenvolvimento, análise crítica de cada estágio do projeto, atividades de verificação, validação e transferência, as responsabilidades e autoridades, métodos de rastreabilidade e recursos necessários incluindo competências necessárias? Os registros são armazenados? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.3 | As entradas do produto são determinadas quanto aos seus requisitos de funcionamento, desempenho, usabilidade e segurança, os requisitos regulatórios aplicáveis, os registros do gerenciamento de risco, informações de projetos anteriores e, outros requisitos essenciais para o projeto? Os registros são armazenados? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.4 | As saídas de projeto atendem aos requisitos de entrada, fornece as informações apropriadas para aquisição , contem ou fazem referências a critérios de aceitação do produto, especifica as características do produto que são essencias para seu uso seguro e adequado? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.5 | A organização realiza análise sistemática do projeto e desenvolvimento? Os registros são armazenados? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.6 | A organização documenta plano de verificação do projeto e desenvolvimento? Caso o uso requeira que o produto tenha uma interface com outro produto, a verificação deve atender os requisitos dessa interação? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.7 | A organização executa a validação em produto representativo (protótipo)? Atende aos requisitos do produto? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.8 | A organização documenta procedimento para a transferência do projeto para fabricação? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.9 | A organização documenta procedimento para controlar alterações de projeto e desenvolvimento? Antes da implementação elas são analisadas, verificadas, validadas e aprovadas? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.3.10 | A organização mantem arquivo do projeto e desenvolvimento para cada tipo de produto ou família? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Item não aplicável ao escopo de montagem e distribuição de lentes
7.4.1 | A organização documenta procedimento para aquisição de produtos? O procedimento estabelece critérios de avaliação e seleção de fornecedores? A organização realiza acompanhamento do fornecedor qualificado? Os registros são armazenados? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: FOR.146: Lista de Fornecedores Qualificados • [Conforme] FOR.147: Avaliação e Reavaliação de Fornecedores
7.4.2 | A organização mantem informações de aquisição dos produtos que constem as especificações, requisitos de aceitação e requisitos do pessoal e SGQ? Os registros são armazenados corretamente? | X |  |  |  | • [Conforme] DOC.085.R0: Manual de Compras - Visolab
7.4.3 | A organização realiza verificação nos produtos adquiridos? Existe procedimento para a atividade? Caso seja realizada vistoria nas instalações do fornecedor, é informado na informação de aquisição os itens verificados e critérios de aceitação? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1122.R0: Manual Operacional - Recebimento de Lentes e Blocos - Visolab
7.5.1 | Caso a organização forneça um serviço, este é planejado, monitorado e controlado para que se assegure conformidade com especificações? Existe procedimentos documentados para isso? Os registros são armazenados devidamente? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1002.R1: Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab • [Conforme] Instruções de Trabalho da Linha de Produção
7.5.2 | A organização documenta requisitos para limpeza ou controle de contaminação do produto? Esterilização, limpeza antes do uso, limpeza pós-uso? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1005.R1: Manual Operacional - Limpeza e Higienização do Laboratório
7.5.3 | Caso haja produtos que necessitem ser instalados, a organização documentou requisitos de instalação e critérios de aceitação? Caso a instalação seja realizada por empresa terceira, há processo de qualificação da mesma? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Não aplicável (produtos não estéreis)
7.5.4 | A organização documenta procedimento para assistência técnica de produtos? Especifica os critérios de aceitação? Os registros são devidamente mantidos? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: Parâmetros de Montagem
7.5.5 | A organização mantem os registros dos parâmetros para processos de esterilização para cada lote de produto? Os registros são devidamente armazenados? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Não aplicável (não há produtos estéreis)
7.5.6 | A organização possui procedimento para validação de qualquer processo de produção e fornecimento como software e outras ferramentas que sejam necessárias? O procedimento possui critérios de avaliação, qualificação de equipamentos e pessoal, técnicas estatísticas, requisitos de registros, etc.? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.027.R2: Validação: Validação de Processos Produtivos
7.5.7 | A organização documenta procedimento para validação de processo de esterilização e barreira estéril? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Não aplicável (não há esterilização)
7.5.8 | A organização documenta procedimento para identificação dos produtos em todas as etapas de produção e distribuição? Os produtos em situação de quarentena e não conforme são identificados impossibilitando seu uso intensional? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.026.R1: Identificação e Rastreabilidade
7.5.9.1 | A organização documenta procedimento de rastreabilidade dos produtos? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.026.R1: Identificação e Rastreabilidade: Rastreabilidade por Ordem de Serviço
7.5.9.2 | A organização mantem registros dos produtos de saúde implantáveis? Há exigência para que os distribuidores mantenham registros de rastreabilidade dos produtos? |  |  | X |  | • [Não Aplicável] Não aplicável (dispositivos médicos não implantáveis)
7.5.10 | A organização identifica, verifica, protege e resguarda itens de propriedade do cliente como contratos, documentos e registros?Isso é comunicado ao cliente? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: Controle de Propriedade do Cliente
7.5.11 | A organização documenta procedimento para preservação do produto durante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e distribuição? Alem das condições de acondicionamento, há proteção na identificação dos produtos? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.019.R2: Preservação de Insumo e Produto
7.6 | A organização determina o monitoramento e a medição nos equipamentos de monitoramento e medição dos produtos? Há uma verificação sistemática e periódica? Os registros são devidamente armazenados? Os equipamentos são identificados? Os equipamentos são protegidos contra danos, deterioração durante manuseio, manutenção e armazenamento? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.032.R7: Monitoramento de Equipamento de Medição: Calibração de Lensômetros e Paquímetros
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1 | A organização planeja e implementa processos de monitoramento, medição, análise e melhoria que demonstrem e assegurem a eficácia dos produtos e SGQ? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.018.R2: Realização de Produto: Plano de Inspeção e Controle de Qualidade
8.2.1 | A organização documenta procedimento para realimentação (feedback, sugestões, reclamações, dúvidas)? Determina e monitora informações de atendimento as especificações dos clientes? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1012.R1: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab • [Conforme] Pesquisa Anual de Satisfação
8.2.2 | A organização documenta procedimento para tratamento de reclamações? O tempo de resposta atende às especificações dos clientes e requisitos regulatórios? Documenta procedimento para ações corretivas e preventivas provenientes de investigações de reclamações? | X |  |  |  | • [Conforme] POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab
8.2.3 | A organização documenta procedimento para notificação às autoridades provenientes de ações relacionadas ao produto? Evento adverso, alterações importantes, recolhimento. Os registros são mantidos conforme item 4.2.5? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas • [Conforme] POP.1057.R0: Tratativa de Reclamações • [Conforme] POP.1012.R1: Realimentação de Clientes
8.2.4 | A organização possui procedimento para auditoria interna? As autoridades são definidas? Os registros são mantidos? É realizado acompanhamento de atividades apontadas em outras auditorias? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.024.R3: Auditoria: FOR.140: Relatório de Auditoria Interna, FOR.123: Agenda, FOR.167: Cronograma, FOR.143: Check List
8.2.5 | É realizado monitoramento e medição dos processos do SGQ? Possui KPIs? Os resultados planejados que não forem alcançados, são realizadas correções e ações corretivas? | X |  |  |  | • [Conforme] MAQ.002.R10: Manual da Qualidade - Monitoramento dos Objetivos da Qualidade
8.2.6 | A organização monitora características e requisitos do produto? É realizado registro dos responsáveis por liberação do produto para fim de rastreabilidade? | X |  |  |  | • [Conforme] Inspeção Final de Montagem: FOR.089: Registro de Inspeção de Produtos Acabados
8.3.1 | A organização documenta procedimento para identificação, responsabilidades e tratativas de produtos não conforme? Assegura que produtos não conforme sejam controlados prevenindo seu uso ou entrega não intensional? Os registros são mantidos? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas
8.3.2 | Para produto não conforme detectado antes da entrega, a organização assegura método para sanar a não conformidade liberando o produto para uso ou segregando-o quando seu uso não for possível? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Segregação e Identificação de Produtos NC
8.3.3 | A organização adota ações apropriadas aos efeitos ou efeitos potencias do produto não conforme após a entrega ou início do uso? Possui procedimentos para a emissão de notas de aviso? Os registros são mantidos? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Disposição de Produtos NC
8.3.4 | A organização executa retrabalho? São realizados de acordo com procedimentos documentados? Os produtos são verificados após o retrabalho para assegurar que ele atenda critérios de aceitação e requisitos regulatórios aplicáveis? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Retrabalho e Reinspeção
8.4 | A organização documenta procedimento para determinar coleta e análise de dados referente a reclamações, feedbacks, requisitos regulatórios, fornecedores, auditorias, relatórios de serviços e tratá-los? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.025.R1: Revisão Gerencial - Análise de Dados e Indicadores de Processos
8.5.1 | A organização identifica e implementa ações para assegurar melhoria contínua do SGQ e outros processos relacionados ao produto? |  | X |  |  | • [Não Conforme] KPI - SERVICE RATE: Meta >=95% ¦ Realizado: Junho: 91,17% • [Não Conforme] KPI - LATE ORDERS: Meta <=2,00% ¦ Realizado: Junho: 4,32% | Abertura de Plano de Ação para desvios de metas em Junho.
8.5.2 | A organização possui procedimento para ações corretivas que aborde a análise das não conformidades, avalia a necessidade de ações para que elas não recorram, necessidade de atualização de documentação e analise eficácia da ação adotada? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas: FOR.062: Registro de Não Conformidade (RNC)
8.5.3 | A organização determina ações para eliminar causas de não conformidades potênciais? Possui procedimento para para determinação de não conformidades potenciais, avalia a necessidade de ações para prevenir novas não conformidades, planeja e documenta ações necessárias e as implementa conforme apropriado? | X |  |  |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Preventivas e Gestão de Riscos (PSQ.028)
| C |  |  | Itens Conformes |  | • [Conforme] PSQ.022.R5: Não Conformidade - Ações Corretivas e Preventivas: A organização deve realizar o acompanhamento de todas as soluções de problemas e oportunidades de melhorias criadas para que o sistema de qualidade esteja em constante melhoria dos seus processos. Neste sentido, é obrigatório inserir todos os registros relacionados no Controle Anual de Registros: Plano de Ação, RNC, 8D, Gestão de Mudança e Revisão Gerencial. • [Conforme] POP.1057.R0: Manual Operacional - Comunicação com o Cliente - Visolab: 2. RECLAMAÇÕES: 2.1 Recebimento de Reclamações 2.2 Tratativa das Reclamações: 3.DEVOLUTIVAS PARA O CLIENTE: As devolutivas aos clientes são enviadas de acordo com o canal utilizado pelo mesmo. • [Conforme] POP.1012.R1: Monitoramento de Realimentação do Cliente - Visolab: 2. REGISTRO DAS RECLAMAÇÕES DE CLIENTES: 2.1 Registro de Realimentação de clientes através do atendimento 3. ACOMPANHAMENTO DE RETORNOS: 4. PESQUISA ANUAL DE SATISFAÇÃO
| NC |  |  | Itens Não Conformes |  | • [Conforme] PSQ.024.R3: Auditoria: FOR.140: Relatório de Auditoria Interna, FOR.123: Agenda de Auditoria, FOR.167: Cronograma de Auditoria, FOR.143: Formulário de Check List da Auditoria ISO 1348
| OM |  |  | Oportunidade de Melhoria |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: MAQ.002.R10 - Manual da Qualidade: - Objetivos da Qualidade
| TOTAL |  |  | TOTAL de Itens Auditados |  | • [Conforme] Evidências / Documentos Registrados: PSQ.018.R2 - Realização de Produto; PSQ.017.R3 - Controle de Documentos e Registros; PSQ.019.R2 - Preservação de Insumo e Produto; PSQ.022.R5 - Não Conformidade -Ações Corretivas e Preventivas; PSQ.023.R4 - Treinamentos; PSQ.024.R3 - Auditoria; PSQ.026.R1 - Identificação e Rastreabilidade; PSQ.027.R2 - Validação; PSQ.028.R5 - Gestão de Risco; PSQ.029.R3 - Gestão de Mudança; PSQ.031.R0 - Gerenciamento de Claim de Produtos e Serviços; PSQ.032.R7 - Monitoramento de Equipamento de Medição; PSQ.033.R2 - Manutenção; PSQ.025.R1 - Revisão Gerencial; POP.1002.R1 - Manual Operacional - Rastreabilidade de Pedidos Visolab

## Evidências
EVIDÊNCIAS COM IMAGENS

## Resultados
ITENS DA ISO 13485 - 2016 | [10 empty] | Percentual auditado
Seções | Total | Auditados | C | NC | NA | OM | Conforme | Não Conforme | Oportunidade de Melhoria | Meta | Resultado geral
4 Sistema de Gestão da Qualidade | [9 empty] | 100%
5 Responsabilidade da Direção | [9 empty] | 100%
6 Gestão de Recursos | [9 empty] | 100%
7 Realização do Produto (Fabricação) | [9 empty] | 100%
8 Medição, Análise e Melhoria | [9 empty] | 100%
Total | [9 empty] | 100%
Percentual de Atendimento a ISO 13485 - 2016
Seções | NC | OM | Principais itens
4 Sistema de Gestão da Qualidade
5 Responsabilidade da Direção
6 Gestão de Recursos
7 Realização do Produto (Fabricação)
8 Medição, Análise e Melhoria

## atenção (hidden)
| Item | Questão | C | NC | NA | OM | Evidência | Observação
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 4.1.6 | A organização documentou procedimento de validação de softwares que impactem no SGQ? |  | X |  |  | - PSQ.029 - Procedimento de Gestão de Mudança - FOR.137 - Relatório de Gestão de Mudança (Software utilizados desde o início do laboratório, garantindo sua eficiência e rastreabilidade. Caso ocorra alguma mudança, será validado no FOR.137) | Corporativo: Atualizar PSQ.027 - Procedimento de Validação. Criar formulários de validação de software. Corporativo + Rio: Preencher formulários de validação dos softwares (DECIDE, SMR, SGO, Optifacts e Qualiex).
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO | 5.1 | A alta direção fornece evidência de seu comprometimento com os requisitos do SGQ: política da qualidade, objetivos da qualidade e conduz análises críticas? |  |  |  | x | Reuniões com diretoria, alinhamento da ata e atuação em pesquisa de satisfação | Realizar uma nova Revisão Gerencial, incluindo principalmente as saídas em relação a pesquisa de satisfação. Verificar também itens em relação a indicadores / BSC (Aluysio) - (ação em conjunto com item 5.6.3, 6.3 e 8.1) Verificar atalho no drive sobre a pesquisa de satisfação e suas tratativas.
| 5.2 | A alta direção assegura que os requisitos regulatórios e aplicáveis sejam determinados e atendidos? |  |  |  | x | Saúde visual: Decide, UV, SMR (verificação da luz azul...) | Não temos algumas normas sendo seguidas na integra, mas temos algumas especificações dos produtos controlados no qualiex. A não utilização da ISO para tolerancia otica será levada para os coordenadores de QMS
| 5.5.1 | A alta direção documenta e assegura a inter-relação do pessoal que gerencia, desempenha e verifica o trabalho? |  |  |  | x | - Descrição de Atividade (https://apps1.qualiex.com/Docs/Documents?folder=F2EQJCC4VTK9EUF) - FOR.109 - Matriz de Habilidade - LabRio 2022 - Rev.02 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_WW9coCXAHY78KyFNexxG3kZl0v6NlrttpXbVh2Whk/edit#gid=217238903) | Não está existe documento no Qualiex em relação a Descrição de Atividade para os seguintes setores: - Atendimento ao cliente; - Estoque; - Expedição; - Recursos Humanos; - EHS.
| 5.5.3 | A alta direção assegura um processo de comunicação apropriado à organização com relação ao SGQ? |  |  |  | x | - Será retornado as reuninões sobre comunicações relativas à eficiência do sistema de gestão da qualidade. | Planejar e executar as reuniões periódicas em relação a comunicação do SGQ.
| 5.6.3 | As saídas de análise crítica são registradas? (Melhorias necessárias para adequação e eficácia do SGQ, melhorias de produto, alterações para atender requisitos regulatórios, recursos) |  |  |  | x | - PSQ.025 - Procedimento de Revisão da Gestão - FOR.135 - Relatório de Revisão Gerencial (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gub8MKyYp5AcNQUssAbOZvvp_giuviFk/edit#gid=993094433) | - Verificar pesquisa de satisfação do cliente; - Realizar um reunião para gerar revisão gerencial (ação em conjunto com item 5.1 e 6.3)
GESTÃO DE RECURSOS | 6.2 | O pessoal que executa o trabalho que afeta a qualidade possui competência e é treinado para a atividade que exerce? Os registros são mantidos? A eficácia é avaliada? |  |  |  | x | - FOR.109 - Matriz de Habilidade; - FOR.133 - Planejamento de Treinamento; - RH.FOR.033 - Lista de Presença; - FOR.092 - Controle de Treinamento; - FOR.141 - Auto Avaliação; - FOR.142 - Avaliação de Eficácia do Treinamento. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sfWNKRbX0vut3uYUaA1AGx5ozfhCHxM8 - Comunicação para todos os colaboradores via e-mail sobre os treinamentos realizados. | - RH precisa melhorar o preenchimento, avaliação - Líderes: Preenchimento da matriz de habilidade e planejamento de treinamento
| 2022-03-06 | A organização documenta os requisitos para a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com requisitos do produto? Previne mistura de produtos?A organização documenta os requisitos para a atividade de manutenção? Incluindo intervalo de execução, quando as atividades ou falta delas afetarem os produtos. |  | x |  |  | ver se existe tratativa para temperatura e umidade fora da especificação https://docs.google.com/spreadsheets/d/13-t8DcNUfXAYLzoNum8xvjTCJoprYP4Zy8TV3HzyoKg/edit#gid=1473838937 **ver na aba evidências | Relatório para verificação das particulas da sala limpa não traz informações suficientes para comparar com o padrão. Será abordado na nova revisão gerencial para tomar novas ações para validação https://apps1.qualiex.com/Docs/Documents/Details/ADC2DLVPAE0D2JN Temperatura da sala fora de especificação. Qual é a tratativa neste ponto? https://docs.google.com/spreadsheets/d/13-t8DcNUfXAYLzoNum8xvjTCJoprYP4Zy8TV3HzyoKg/edit#gid=1473838937
REALIZAÇÃO DE PRODUTO (FABRICAÇÃO) | 7.1 | A organização planeja e desenvolve processos necessários para a realização do produto? A organização documenta processos para o gerenciamento de risco? O planejamento da realização do produto inclui os objetivos da qualidade, necessidade de estabelecer processos e documentos, atividades requeridas de verificação, validação, monitoramento, inspeção e ensaio, manuseio, armazenamento, distrubuição e rastreabilidade específicas para o produto? Os registros são armazenados? |  | x |  |  | - FOR.081 - Formulário HMC - PCP Latam Português - Lab Geral - LabRio 2022 Rev.01 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13-t8DcNUfXAYLzoNum8xvjTCJoprYP4Zy8TV3HzyoKg/edit#gid=2131303326) | - Valores precisam ficar no formato padrão, para não gerar não conformidades; - Ações para especificações fora.
| 7.2.3 | A organização planeja e documenta os arranjos de comunicação com o cliente em relação a informações do produto, tratamento de solicitações, contratos ou pedidos, feedbacks dos clientes, notas de aviso? Os registros são armazenados? |  |  |  | x | - Ponta comercial (pós-venda e televendas): realizado comunicação com o cliente (ótica) - LabRio: Comunicação é feita com a ponta comercial, ponta comercial entra em contato com a ótica. Dependendo do caso setor técnico (Equipe do Rogério Castro) entrar em contato ótica. | - Precisa criar procedimentos em relação a comunicação com o cliente, contendo: b)tratamento de solicitações, contratos ou pedidos, incluindo emendas; c)realimentação do cliente, incluindo reclamações; d)notas de aviso. - Juntar com o item 8.2.2
| 7.5.1 | Caso a organização forneça um serviço, este é planejado, monitorado e controlado para que se assegure conformidade com especificações? Existe procedimentos documentados para isso? Os registros são armazenados devidamente? |  | x |  |  | verificar um pedido no sistema e solicitar o rastreamento em questão planejamento de produção, verificação de Decide, SMR lote salvo + preenchimento da planilha - verificar registro FOR.132: Controle de Utilização do UV 400 | - Faltou folheto (em evidências), conforme documento TAB.009 - Tabela de Embalagens nas Linhas Digitais - Lente colorida organica não segue o procedimento de UV, porém é aplicado Spin antes e depois colocar 1 minuto no UV. (atualizar no procedimento) - Finalizar procedimento de rastreabilidade de pedido (Deyved) - Realizar procedimento de rastreamento do DECIDE (Renan)
| 7.5.6 | A organização possui procedimento para validação de qualquer processo de produção e fornecimento como software e outras ferramentas que sejam necessárias? O procedimento possui critérios de avaliação, qualificação de equipamentos e pessoal, técnicas estatísticas, requisitos de registros, etc.? |  | x |  |  | ver validação de software ver calibração do SMR e treinamento em relação a calibração PSQ.027 - Procedimento de Validação FOR.159 - Validação de Softaware | - Validar os software - Compra das lentes de referências do SMR para calibração
| 7.5.8 | A organização documenta procedimento para identificação dos produtos em todas as etapas de produção e distribuição? Os produtos em situação de quarentena e não conforme são identificados impossibilitando seu uso intensional? |  |  |  | x | - POP.734 - Manual Operacional - Produto Não Conforme - Lab Rio | - Identificar novamente alguns setores, pois está com identificação falhada.
| 7.5.9.1 | A organização documenta procedimento de rastreabilidade dos produtos? |  |  |  | x | - PSQ.026 - Procedimento de Identificação e Rastreabilidade | Melhorar a forma de rastrear o bloco de origem, pois a informação do lote do bloco fica até a surfaçagem
| 7.5.10 | A organização identifica, verifica, protege e resguarda itens de propriedade do cliente como contratos, documentos e registros?Isso é comunicado ao cliente? |  |  |  | x | - PSQ.019 - Procedimento de Preservação de Insumo e Produto | - Comunicação entre LabRio e cliente é realizado via: telefone ou e-mail, não conseguiu mostrar um recente. - Revisar POP.744 com informação de identificação de rastreabilidade.
| 7.5.11 | A organização documenta procedimento para preservação do produto durante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e distribuição? Alem das condições de acondicionamento, há proteção na identificação dos produtos? |  | x |  |  | - FOR.122 - Controle de Umidade e Temperatura: Estoque (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjU-wzLLU-qzkQ3GL8zqVIIeupvNDeT4H8XEIilT8lg/edit#gid=375603829) - FOR.155 - Controle de Temperatura de Armazenamento: Primers e Vernizes (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q_hgaDNwmnIH2fVKgHvXqD-KV-kwtULi4ELrETe89ek/edit#gid=375603829) - FOR.006 - Inspeção e Testes de Recebimento de Insumos (https://docs.google.com/spreadsheets/d/17tXRyq55mFrfbAMjr0A9TO2ONTMswttK6Ac1xJh2F-s/edit#gid=309398118) | - Realizar tratativa para adequar a temperatura do estoque e também para as medições do turno 3; - Realizar preenchimento e controle da temperatura dos vernizes (FOR.155) (falaram que existe preenchimento em papel) - Verificar os galões de vernizes do estoque para confirmar se estão todos etiquetados; - Faltam certificados dos vernizes recebidos em 2021
| 7.6 | A organização determina o monitoramento e a medição nos equipamentos de monitoramento e medição dos produtos? Há uma verificação sistemática e periódica? Os registros são devidamente armazenados? Os equipamentos são identificados? Os equipamentos são protegidos contra danos, deterioração durante manuseio, manutenção e armazenamento? |  | x |  |  | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OD08q5FfBaChxQSvgQ6eYJr1EW-ADfX3 | - Stephany: Garantir a gestão completa dos equipamentos que garantem testes e inspeção
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA | 8.1 | A organização planeja e implementa processos de monitoramento, medição, análise e melhoria que demonstrem e assegurem a eficácia dos produtos e SGQ? |  |  |  | x | - PSQ.025 - Procedimento de Revisão da Gestão | Verifica Relatorio da revisão gerencial que está no item "Melhoria" como "Não se aplica"
| 8.2.1 | A organização documenta procedimento para realimentação (feedback, sugestões, reclamações, dúvidas)? Determina e monitora informações de atendimento as especificações dos clientes? |  |  |  | x | - POP.747 - Monitoramento de Realimentação do Cliente | ver com atendimento Não possui evidência das tratativas
| 8.2.2 | A organização documenta procedimento para tratamento de reclamações? O tempo de resposta atende às especificações dos clientes e requisitos regulatórios? Documenta procedimento para ações corretivas e preventivas provenientes de investigações de reclamações? |  |  |  | x | - Reclamações de qualidade do produto é realizado pelo departamento técnico (Rogério Castro); - Via e-mail; - Orgaplus é possível gerar relatórios de reclamação por produto (criar procedimento como é feito este relatório). | - Fazer procedimento com os tratamentos das reclamações, contendo: a)receber e registrar as informações; b)avaliar as informações de modo a determinar se a realimentação constitui reclamação; c)investigar reclamações; d)determinar a necessidade de comunicar as informações às autoridades regulatórias apropriadas; e)tratar reclamações relacionadas ao produto; f)determinar a necessidade de iniciar correções ou ações corretivas. - Pode ser realizado junto com o item 7.2.3
| 8.2.4 | A organização possui procedimento para auditoria interna? As autoridades são definidas? Os registros são mantidos? É realizado acompanhamento de atividades apontadas em outras auditorias? |  |  |  | x | - PSQ.024 - Procedimento de Auditoria - Auditoria de QMS (Interna, externa e terceiros) Ok - Auditoria 5S (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11lCPkGxau8Ibz4N8EvDQem211uUc5mV_) - Auditoria de Produto (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j3rBXGSNhi0g3KsW5KMMhMjVlb_Izy2r) | - Corporativo: Retirar auditoria de excelência operacional do PSQ 024 e obsoletar o formulario de excelencia operacional - LabRio: realizar tratativas dos resultados das auditorias
| 8.2.5 | É realizado monitoramento e medição dos processos do SGQ? Possui KPIs? Os resultados planejados que não forem alcançados, são realizadas correções e ações corretivas? |  | x |  |  | BSC fora da meta: - Retorno de cliente: Janeiro - Service Rate: Fevereiro e maio - Late orders: Fevereiro, março abril e maio | Realizar tratativa com plano de ação no mínimo
| 8.2.6 | A organização monitora características e requisitos do produto? É realizado registro dos responsáveis por liberação do produto para fim de rastreabilidade? |  | x |  |  | - PSQ.018 - Procedimento de Realização de Produto; - FOR.116 - Formulario de Testes HC e AR (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MRF52Nt2TblCMqKqboUWAnb5kBrdbm05JKBBuQ2TMDE/edit#gid=219170642) | Não está sendo indetificado quem libera lote em testes do AR
| 8.3.3 | A organização adota ações apropriadas aos efeitos ou efeitos potencias do produto não conforme após a entrega ou início do uso? Possui procedimentos para a emissão de notas de aviso? Os registros são mantidos? |  | x |  |  | - POP.747 - Monitoramento de Realimentação do Cliente | - Criar procedimento de como é realizado o recolhimento do produto;
| 8.4 | A organização documenta procedimento para determinar coleta e análise de dados referente a reclamações, feedbacks, requisitos regulatórios, fornecedores, auditorias, relatórios de serviços e tratá-los? |  | x |  |  | - PSQ.025 - Procedimento de Revisão da Gestão | - Registro pela chamada (solicitação via telefone) - Precal (identificação via relatório fisico) - Tratativas: Conversa, treinamento (sem registro)
| 8.5.1 | A organização identifica e implementa ações para assegurar melhoria contínua do SGQ e outros processos relacionados ao produto? |  |  |  | x |  | - Retomar as auditorias de 5S - última realizada em 22 abril - Gerar plano de ação para as tratativas das auditorias de produto
| 8.5.2 | A organização possui procedimento para ações corretivas que aborde a análise das não conformidades, avalia a necessidade de ações para que elas não recorram, necessidade de atualização de documentação e analise eficácia da ação adotada? |  |  |  | x | - PSQ.022 - Procedimento de Não Conformidade-Ações Corretivas e Preventivas | - Relacionamento com o cliente: possui conversa e treinamento, mas não possui registros para evidências. (Itens relacionados:7.2.3, 8.2.2 e 8.5.2)
| 8.5.3 | A organização determina ações para eliminar causas de não conformidades potênciais? Possui procedimento para para determinação de não conformidades potenciais, avalia a necessidade de ações para prevenir novas não conformidades, planeja e documenta ações necessárias e as implementa conforme apropriado? |  |  |  | x | - PSQ.022 - Procedimento de Não Conformidade-Ações Corretivas e Preventivas | - Gerar evidências para as tratativas de RNC, 8D e A3. (incluso no plano junto ao item 7.1)